热偶真空计

ZDO-53DS

使用说明书

感谢你购买ZDO-53DS系列热偶真空计，

使用前请详细阅读本说明书。

目录

概述	1

技术参数	1

真空计简介	2

前面板	2

显示	2

按键	2

后面板	3

功能与操作	4

真空度的表述	4

通用参数设置	4

通讯参数设置	4

继电器设置	5

查看参数	6

加热电流调节	6

热偶规校准	6

零点校准	6

满度校准	6

控制输出	7

设定方法	7

定点控制	7

区域控制	7

模拟输出	8

串行通讯	8

设置参数	9

通讯协议	9

命令格式	9

寄存器地址及功能代码	9

规格	11

包装内容	11

尺寸及安装	11

选型表	12

真空计	12

规管	12

电缆	12

概述

ZDO-53DS热偶真空计可接一路热偶规，控制最多四路继电器触点输出，还具有模拟量输出、串口通讯等功能。适用于中、低真空的测量和控制。

热偶规测量采用恒流测量法，精度高、响应快。整机采用全铝合金机壳，坚固可靠，能在恶劣的工业环境中使用。

技术参数

供电电源：220VAC/50Hz

额定功率：10W

使用环境：-10 ~ 40’C，湿度小于85%

控制输出形式：继电器触点输出，常开

继电器负载：3A/220VAC，无感负载

仪器重量：约0.7Kg。

配用规管：ZJ-53/ZJ-54热偶规

测量范围和精度

5.0x102 ~ 5.0x10-1 Pa，示值的30%

5.0x10-1 ~ 1.0x10-1 Pa，可测

1.0x103 ~ 5.0x102 Pa，可测

有效控制范围：5.0x102 ~ 5.0x10-1 Pa

真空计简介

前面板

显示

显示部分包括测量指示灯、数码显示窗、继电器指示灯和状态指示灯。显示窗口由5个数码管组成，以科学记数法显示真空度。当规管异常时窗口显示“—————”。

圆形指示灯含义如下：

测量：指示灯亮表示当前处于测量模式。

I/V：指示灯亮表示当前处于加热电流调节模式。

零点：1、该指示灯亮测量指示灯不亮表示当前处于零点校准模式。

2、该指示灯亮测量指示灯也亮表示测量值达到上限0.01Pa。

满度：1、该指示灯亮测量指示灯不亮表示当前处于满度校准模式。

2、该指示灯亮测量指示灯也亮表示测量值达到下限1000Pa。

显示窗口下方三角形指示灯显示继电器控制输出状态。△、▽分别表示上限和下限，当继电器动作或设置控制值上下限时会点亮，指示当前状态。详见“控制输出”。

按键

按键上印的文字和图标表示按键的常用功能，部分按键在不同运行状态有额外的功能。

部分功能需要长按才能触发，在操作时应按下按键并保持约5秒时间，等显示内容发生变化后松开按键。需要长按来触发功能的，后续章节将会明确指出。

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 1、设置系统参数和控制输出设定值，在测量状态长按该键进入。 2、在测量状态短按该键查看参数。 |
|  | 1、设置参数或校准热偶规时，闪烁位右移。 2、调节加热电流时，减小加热电流。 |
|  | 1、设置参数或校准热偶规时，修改闪烁位的数值。 2、调节加热电流时，加大加热电流。 |
|  | 1、在测量状态长按该键进入热偶规校准画面。真空度高于50Pa进入零点校准，低于50 Pa 进入满度校准。 2、在测量状态短按该键进入加热电流调节画面。 |

注：设置参数或校准热偶规时，按键空闲60秒后真空计返回测量模式，正在修改的参数不被保存。

后面板

注：为了使用安全，在接通电源前请确保接线无误。

功能与操作

真空度的表述

真空度显示采用科学计数法表示，单位为Pa。例如：真空度0.5（Pa），科学记数法书写格式为5.0x10-1（Pa），真空计显示为5.0E-1（Pa）。

真空度大小比较用“高于”、“低于”表示，真空度A 高于真空度B 在数值上A 小于 B。如：真空度1.0E 1 高于真空度 2.0E 1 。

通用参数设置

真空计的通用参数包括串口通讯参数和继电器设定参数。设置时在数码显示窗上有相应的字符提示，如下图所示。数码管第一位分别表示：A:地址；b：波特率；S：停止位；P：校验方式。

真空计配备了串口通讯功能的，进入设置模式后，先设置串口通讯参数，依次为：通讯地址、波特率、停止位和校验方式。

若真空计无串口通讯功能，直接进入继电器控制功能的设置。也无继电器控制功能的，无需设置相关参数。

通讯参数设置

以配备了串口通讯和4个继电器的真空计为例。长按“参数”键约5秒，第一项为通讯地址，屏幕显示如下图。出厂默认地址为01，“0”闪烁显示，按“＞”键移动闪烁位，按“/\”键修改闪烁位的数值。地址最大为99。

再按“参数”键，设置波特率。可选波特率：2400、4800、9600、19200。

再按“参数”键，设置停止位。1位或2位。

再按“参数”键，设置校验方式。0表示无校验，1表示奇校验，2表示偶校验。

通讯参数的设置方法如下图所示。

继电器设置

每个继电器需要设置上限和下限。上限和下限是指控制输出的设定值。上限真空度必须高于下限真空度，在数值上，上限小于下限。

设置完通讯参数后再按“参数”键，进入继电器的设置。对于没有串口通讯功能的真空计，直接设置继电器。

进入继电器设置，数码显示窗默认显示如下图：

此时窗口显示J1的设定值上限，指示灯J1△点亮。第一位数字闪烁显示，按“/\”键，该位的数值在0 ~ 9范围内变化。按“＞”键闪烁的位置右移，可逐位修改闪烁位的值。再按“参数”键，显示J1的设定值下限，指示灯J1▽点亮，同样的方法修改J1下限值。再按“参数”键，显示J2的上限，依次修改各个继电器的上下限。修改J4下限后，再按“设定”键，真空计返回测量模式，自动校准上下限，设定完成。

出厂时所有继电器设定值上下限均为1.0E-2，继电器不会动作。如不需要某个继电器的控制输出，只需把设定值的上下限改为出厂值。

查看参数

在测量模式，短按“参数”键即可查看，此时屏幕不会闪烁。按“参数”键依次查看。

加热电流调节

由于热偶规本身特性使然，热偶规首次使用时需要将加热电流调至额定值（规管标签上有注明）。不同规管的加热电流可能不同。

在测量模式，短按“校准”键进入加热电流调节模式，同时I/V指示灯点亮。短按“＞”键减小加热电流，短按“/\”键加大加热电流，调至额定值后短按“校准”键返回测量模式，即完成加热电流调节。

热偶规校准

由于热偶规本身特性使然，热偶规首次使用或使用一段时间后需要校准。校准前开机预热15分钟，校准应按先零点后满度的顺序进行。校准后的规管和真空计应配对使用。

建议：在氮气或干燥空气中进行校准。

零点校准

为了保证测量精度，零点校准时系统真空度应高于 0.01Pa。

长按“校准”键约 5 秒钟，真空计会自动判断并进入零点校准模式。真空计显示当前测得的真空度，第一位闪烁。按“＞”键移动闪烁位，按“/\”键改变闪烁位的数值，将显示值改为“1.0E-2”，按“校准”键返回测量模式，即完成零点校准。

若系统真空度达不到 0.01Pa，也可以按上述方法校准。

例如：已知系统真空度为 5.2x10 -1 Pa。长按“校准”键约 5 秒钟，进入校准模式。将显示值改为“5.2E-1”，按“校准”键，真空计完成零点校准并返回测量模式，此时真空度显示为“5.2E-1”，或接近的值。

满度校准

零点校准完成后，对真空系统放气至1000Pa或接近的值，等待15分钟使规管达到热平衡。长按“校准”键约 5 秒钟，真空计自动判断进入满度校准模式。将显示值改为“1.0E3”，按“校准”键，真空计完成满度校准并返回测量模式，此时真空度显示为“1.0E3”，或接近的值。

控制输出

真空计通过内部继电器触点的通断来控制真空泵或真空阀门的开关，从而把真空系统的真空度控制在一定范围之内。

继电器输出形式为常开，即继电器不动作（还原）时两个触点分开，继电器动作时触点闭合。

设定方法

继电器设定的操作方法见前面“通用参数设置”章节。

设定值上限真空度必须高于下限，否则该组设定值无效。

出厂时所有继电器均不启用，上下限默认为1.0E-2。

定点控制

设定值的上限和下限相等时，该组控制方式为定点控制。当真空度高于设定值，继电器动作，上限指示灯点亮。真空度低于设定值后继电器还原，指示灯熄灭。

例：设定值2的上下限均为1.0E2，当真空度达到9.9E1时，继电器J2动作，J2△点亮。当真空度回到1.1E 2时，继电器J2还原，J2△熄灭。

区域控制

设定值的上限和下限不相等时，该组控制方式为区域控制。当真空度高于设定值上限，继电器动作，上下限指示灯均点亮。当真空度下降到上下限之间时，继电器继续保持动作状态，上限指示灯熄灭，下限指示灯保持点亮。当真空度下降到下限以下，继电器还原，下限指示灯也熄灭。

例：继电器J2的上限为5.0E 1，下限为1.0E 2。下图为控制输出的变化情况：

模拟输出

模拟输出（变送输出）功能是将真空度转换成模拟信号，传输给PLC、记录仪或控制系统。输出的模拟信号类型为0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA、0 ~ 20mA等，具体类型在订货时指定。

●真空度和电压（0 ~ 10V）的对应关系：

P=10(U-3.5721.286)   	P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

●真空度和电压（0 ~ 5V）的对应关系：

P=10(U-1.7860.643) 		P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

●真空度和电流（4 ~ 20mA）的对应关系：

P=10(A-9.7152.058)  	P：真空度（Pa），A：输出电流（mA）

串行通讯

真空计支持RS-232和RS-485两种方式，两种方式共用一个接口但不共存。通讯参数如下：

| 参数 | 规格 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 1~99 | 1 |
| 波特率 | 2400，4800，9600，19200 | 9600 |
| 数据位数 | 8（固定） | 8 |
| 停止位 | 1位，2位 | 1 |
| 奇偶校验 | 无，奇校验，偶校验 | 无 |

设置参数

在测量模式，长按“参数”键约5秒，进入设置模式，依次设置通讯地址、波特率、停止位和校验方式。操作方法祥见前面“通用参数设置”章节。

通讯协议

串口通讯采用MODBUS-RTU通讯协议，均以十六进制表示。MODBUS-RTU的消息帧格式如下：

| 地址 | 功能代码 | 数据域 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N*8位 | 16位 |

地址：真空计的通讯地址，1~99。

功能代码：	03H或04H，读真空度和控制输出设定值。

数据域：在主机请求命令中包含寄存器地址和数据长度；在真空计返回帧中包含功能代码、数据长度和数据。

CRC校验：CRC-16校验数值。

命令格式

ZDO-53系列真空计支持Modbus-RTU协议中03H、04H功能代码（命令），完成读取真空度数据和设定点等功能。

读真空度和设定点。上位机用功能代码 03H或04H 发送读真空度的请求命令，格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H或04H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式如下：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03或04H |
| 字节数 | 1字节 | 读取真空度数据的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

寄存器地址及功能代码

寄存器表格中的地址是真空计内部实际地址，从4096开始，10进制表示。数据以字（WORD）为单位，一个字为两个字节。用户自己编程进行读写操作，可以直接用表格中的地址。大多数组态软件（组态王、MCGS等）的寄存器地址从01开始，用户在使用组态软件访问真空计时地址应相应加1。

1、真空度数据区，该区域用功能代码03或04H读取。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4096 | 真空度1尾数（表示方法1） | 16位整形 | 十六进制科学记数法表示真空度。 |
| 4097 | 真空度1指数（表示方法1） | 16位整形 |  |
| 4106 | 真空度1（表示方法2） | 32位浮点型 | 浮点数直接显示真空度。 |

表示方法（1）：十六进制科学记数法表示真空度。

若指数为负则以补码表示，比如0x00FF等于-1。

尾数忽略小数点，比如0x000A表示1.0。

例如：真空计显示的真空度为1.0E-1。上位机软件以十六进制显示，从地址4096开始读2个字（4个字节），读取的结果：0x000A和0x00FF。

表示方法（2）：单精度（32位）浮点数表示真空度。

例如：真空计显示的真空度分别为1.0E-1。上位机以单精度浮点型显示，从地址4106开始读2个字（4个字节），字节顺序设置为“34-12”，读取的结果：0.1。

2、设定值数据区。读操作的功能代码为03H或04。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4148 | 继电器1上限尾数 | 16位整形 | 表示方法1，十六进制科学计数法表示真空度。 |
| 4149 | 继电器1上限指数 | 16位整形 |  |
| 4150 | 继电器1下限尾数 | 16位整形 |  |
| 4151 | 继电器1下限指数 | 16位整形 |  |
| 4152 | 继电器2上限尾数 | 16位整形 |  |
| 4153 | 继电器2上限指数 | 16位整形 |  |
| 4154 | 继电器2下限尾数 | 16位整形 |  |
| 4155 | 继电器2下限指数 | 16位整形 |  |
| 4156 | 继电器3上限尾数 | 16位整形 |  |
| 4157 | 继电器3上限指数 | 16位整形 |  |
| 4158 | 继电器3下限尾数 | 16位整形 |  |
| 4159 | 继电器3下限指数 | 16位整形 |  |
| 4160 | 继电器4上限尾数 | 16位整形 |  |
| 4161 | 继电器4上限指数 | 16位整形 |  |
| 4162 | 继电器4下限尾数 | 16位整形 |  |
| 4163 | 继电器4下限指数 | 16位整形 |  |

表示方法1：十六进制科学记数法表示真空度。

若指数为负则以补码表示，比如0x00FF等于十进制的-1。

尾数忽略小数点，比如0x005A等于十进制的9.0。

读操作举例：已经设置继电器1上限和下限分别为9.0E-1和3.0E 2。上位机软件以十六进制显示，用功能代码 03H或04H从地址4148开始读4个字（8个字节）。读取的结果：0x005A、0x00FF、0x001E和0x0002 。

规格

包装内容

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 真空计 | 1 |  |
| 热偶规电缆 | 1 | 选配 |
| 热偶规管 | 1 | ZJ-53/ZJ-54，选配 |
| 安装支架 | 2 | 含2个固定螺钉 |
| 说明书 | 1 | 本 |
| 合格证 | 1 |  |

尺寸及安装

单位：mm

选型表

真空计

| 型号 | ZDO-53DS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量通道 |  | -1 | 1路热偶规测量 |  |
| 附加功能 |  |  | /A2 | 2路继电器 |
|  |  |  | /A4 | 4路继电器 |
|  |  |  | /C2 | RS-232接口 |
|  |  |  | /C3 | RS-485接口 |
|  |  |  | /TA | 0-10V输出 |
|  |  |  | /TB | 0-5V输出 |
|  |  |  | /TC | 4-20mA输出 |

规管

| 热偶规 | ZJ-52T/KF16 | 金属壳体、KF16快卸法兰 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZJ-52T/KF25 | 金属壳体、KF25快卸法兰 |  |
|  | ZJ-52T/G15.5 | 玻璃管、15.5mm直插式 |  |
|  | ZJ-52T/M15.5 | 金属壳体、15.5mm直插式 |  |

电缆

| 热偶规电缆 | CT9-01 | 1米 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CT9-02 | 2米 |  |
|  | CT9-03 | 3米 |  |
|  | CT9-05 | 5米 |  |
|  | CT9-10 | 10米 |  |
|  | CT9-15 | 15米 |  |
|  | CT9-20 | 20米 |  |
|  | CT9-25 | 25米 |  |
|  | CT9-30 | 30米 |  |
|  | CT9-35 | 35米 |  |
|  | CT9-40 | 40米 |  |
|  | CT9-45 | 45米 |  |
|  | CT9-50 | 50米 |  |

www.pangu.com.cn

杭州盘古自动化系统有限公司 Hangzhou Pangu Automation System Co., Ltd. 版权所有