ZDF-5210P系列

复合真空计

使用说明

感谢你购买ZDF-5210P系列复合真空计，

使用前请详细阅读本说明书。

目录

概述	1

技术参数	1

真空计介绍	2

机型和配置	2

ZDF-5210P-2型	2

ZDF-5210P-3型	2

前面板	3

显示	3

按键	4

后面板	5

接地端子	5

变送输出端子	5

外控端子	5

串行接口	6

继电器输出端子	6

功能与操作	7

真空度	7

通用参数设置	7

通讯参数设置	7

继电器设置	8

查看参数	11

电阻规校准	12

零点校准	12

满度校准	13

电离规的控制	13

开启电离规	13

关闭电离规	13

除气	14

控制输出	14

设定方法	14

定点控制	14

区域控制	14

模拟输出	15

串行通讯	16

设置通讯参数	16

通讯协议	16

命令格式	16

寄存器地址及功能代码	18

规格	22

包装内容	22

尺寸	22

外形	22

开孔	23

选型表	23

真空计	23

真空规管	23

规管线缆	24

概述

ZDF-5210P系列复合真空计由电阻单元和热阴极电离单元组成，可测范围从高真空至大气压。电阻单元采用定温测量法，精度高、响应快。电离单元可通过电阻单元自动控制开启和关闭，防止热阴极电离规在低真空状态下开启导致损毁。

ZDF-5210P系列复合真空计有如下型号，

| 型号 | 电阻规 | 电离规 |
| --- | --- | --- |
| ZDF-5210P-2 | 1个 | 1个 |
| ZDF-5210P-3 | 2个 | 1个 |

技术参数

供电电源：220VAC/50Hz

额定功率：35W

保险丝：5A，慢熔断

使用环境：-10 ~ 40℃，湿度小于85%

控制输出形式：最多4路继电器触点输出

继电器负载：3A/220VAC，无感负载

仪器重量：约2Kg。

电阻单元：

配用规管：ZJ-52T电阻规；

测量范围和精度

2.5x103 ~ 5.0x10-1 Pa，示值的30%

5.0x10-1 ~ 1.0x10-1 Pa，可测

1.0x105 ~ 2.5x103 Pa，可测

有效控制范围：2.5x103 ~ 5.0x10-1 Pa

电离单元：

配用规管：ZJ-10热阴极电离规

测量范围和精度

1.0 ~ 5.0x10-4 Pa，示值的30%

5.0x10-4 ~ 1.0x10-4，可测

加速极电压：165VDC

阴极电压：50VDC

发射电流：0.05mA / 0.5mA

有效控制范围：1.0 ~ 5.0x10-4 Pa

真空计介绍

机型和配置

ZDF-5210P系列复合真空计能提供多种真空测量和辅助功能的配置，不同的型号对应不同的功能，用户可根据机箱上方铭牌上的型号来查看真空计的功能。型号前半部分表示机型，对应不同的真空测量通道。型号中斜线后面的为附加功能，详见后面选型表。为了您能正确使用，请务必仔细阅读本章节。

ZDF-5210P-2型

该机型能接一路ZJ-52T电阻规和一路ZJ-10电离规，组成复合单元。

两个显示屏，左屏为测量通道1，显示电阻规测得的真空度和继电器控制状态。右屏为测量通道2，显示电离规工作状态、测得的真空度和继电器控制状态。

模拟输出通道1有效，电离规未打开或异常时，模拟量对应电阻规测得的真空度；电离规打开并正常工作后，模拟量对应电离规测得的真空度。若电阻规和电离规都异常，输出模拟量相当于大气压。

ZDF-5210P-3型

该机型能接两路ZJ-52T电阻规和一路ZJ-10电离规。电阻规1为独立的测量通道；电阻规2和电离规组成复合单元。

两个显示屏，左屏为测量通道1，显示电阻规1测得的真空度和继电器控制状态。右屏为测量通道2，显示复合单元工作状态、测得的真空度和继电器控制状态。

模拟输出通道1、2有效。输出通道1对应独立的电阻规1，输出通道2对应复合单元。电离规未打开或异常时，通道2模拟量对应复合单元的电阻规测得的真空度；电离规打开并正常工作后，通道2模拟量对应电离规测得的真空度。若电阻规和电离规都异常，通道2模拟量相当于大气压。

前面板

显示

真空计采用高对比度液晶屏，在较强的光照条件下仍能清晰显示。

根据型号不同，左侧液晶屏显示电阻规测得的真空度，右侧液晶屏显示电离规或复合单元测得的真空度。

液晶屏的显示内容如下图所示：

通道位号：用于区分个测量通道。显示I或II。

系统参数和状态：设置真空计参数时显示，提示用户当前设置的参数项目，如“地址”为串口通讯的本机地址。

功能标识：若不显示，表明该通道是低真空单元；显示“电离”，表示该通道为电离单元；显示“复合”，表示该通道为复合单元。

显示值：5位数字，显示真空度或参数的数值。当规管异常时窗口显示“-----”。

继电器位号/上下限标识：显示当前已动作的继电器。上下箭头分别表示控制上下限，在设定时显示。

电离单元控制标识：显示电离规的运行状态。详见“电离规的控制”章节。

单位：真空度的单位，“Pa”。

按键

按键上印的文字和图标表示按键的功能。复用按键在不同的工作状态有不同的功能。

部分功能需要长按才能触发，在操作时应按下按键并保持约5秒时间，等显示内容发生变化后松开按键。需要长按来触发功能的，后续章节将会明确指出。

为避免误操作，真空计处于测量状态时按键响应有一定的延时，按下按键应当保持约0.3秒后再松开。若按下时间过短，按键可能不起作用。

圆形按键用于真空计参数设置和查看。矩形按键仅用于控制电离规。

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 1、设置系统参数和控制输出设定值，在测量状态长按该键进入。 2、查看参数。 |
|  | 设置参数或校准电阻规时，闪烁位右移。 |
|  | 设置参数或校准电阻规时，修改闪烁位的数值 |
|  | 1、设置继电器时跳过一个继电器，避免误设。 2、电阻规校准，长按该键进入电阻规校准模式， |
|  | 切换电离规开启模式，自动或手动。液晶屏会显示当前模式。 |
|  | 启动除气功能，真空度达到10-4 Pa才能启动。 |
|  | 电离规手动开关按键。 |

注：设置参数或校准电阻规时，按键空闲60秒后真空计返回测量模式，不保存正在修改的参数。

后面板

含两个电阻规的机型，电阻规1是独立的，电阻规2和电离规组成复合单元。

接地端子

该端子与金属机壳相连，为了人身和设备安全，在接通电源前请确保真空计已良好接地。

变送输出端子

变送输出（模拟输出）端子位于四芯绿

色插拔端子左边。

变送输出有0~10V、0~5V、4~20mA

等多种输出类型，接线前请确认信号类型，

以免误接导致系统故障。

外控端子

外控端子位于四芯绿色插拔端子的右边。

当外控端子两线短接或闭合时，电离规关闭，

此时手动开启电离规无效。外控端子两线断开

后真空计回到自动模式。

串行接口

串口为DB9母头，支持RS-232和RS-485两种方式。RS-232和RS-485共用一个端口，不能共存，使用前请务必确认真空计的串口功能，以免误接导致系统故障。端子的排列和功能见下图：

继电器输出端子

继电器输出端子排列和功能见下图：

从左到右依次为继电器1到继电器4（可定制更多路数）。继电器触点为常开，继电器不动作时触点断开。

功能与操作

真空度

真空度显示采用科学计数法表示，单位为Pa。例如：真空度0.5Pa，真空计显示为5.0E-1（Pa）。

本说明书真空度大小比较用“高于”、“低于”表示，真空度A 高于真空度B 在数值上A 小于 B。如：真空度1.2E 1 高于真空度 1.5E 1 。

通用参数设置

真空计的通用参数包括串口通讯参数和继电器设定参数。设置时在液晶屏上有相应的字符提示，如下图所示。参数都在左侧液晶屏显示。

真空计配备了串口通讯功能的，进入设置模式后，先设置串口通讯参数，依次为：通讯地址、波特率、停止位和校验方式。

若真空计无串口通讯功能，直接进入继电器控制功能的设置。也无继电器控制功能的，无需设置相关参数。

通讯参数设置

以配备了串口通讯和6个继电器的真空计为例。长按“参数”键约5秒，第一项为通讯地址，屏幕显示如下图。出厂默认地址为01，“0”闪烁显示，按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键修改闪烁位的数值。地址最大为99。

再按“参数”键，设置波特率。可选波特率：2400、4800、9600、19200。

再按“参数”键，设置停止位。1位或2位。

再按“参数”键，设置校验方式。0表示无校验，1表示奇校验，2表示偶校验。

通讯参数的设置方法如下图所示。

继电器设置

设置完通讯参数后再按“参数”键，进入继电器的设置。对于没有串口通讯功能的真空计，直接设置继电器。

每个继电器需要依次设置分组、上限、下限三个项目。继电器分组是指该继电器由哪个测量通道控制。有关测量通道的介绍见前面“机型和配置”章节。上限和下限是指控制输出的设定值。上限真空度必须高于下限真空度，在数值上，上限小于下限。

以继电器1为例，先设置分组。屏幕显示如下图：

左下方的数字表示继电器位号。

右边的大数字表示分组。0：继电器不启用；1、2或3：由测量通道1、2或3控制；按“∧”键修改。

设置了分组后按“参数”键，设置上限，屏幕显示如下图：

屏幕显示上限设定值（出厂默认值1.0E-5），按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键修改闪烁位的数值。比如，改为“3.0E02”。

再按“参数”键，设置下限，此时下限值等于刚刚设置的上限值。屏幕显示如下图：

按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键修改闪烁位的数值。

继电器1设置完成后按“参数”键，进入继电器2的设置。若不需要设置继电器2，按“确认/校准”键可直接跳到继电器3。

所有继电器的设置流程如下图所示：

所有继电器设置完成后，按“参数”键返回测量模式，保存修改的参数。如果设置过程被中断，按键静止60秒后真空计自动返回测量模式，此时参数不会保存。

查看参数

在测量模式，按一下“参数”键（不要长按）即可查看，此时屏幕不会闪烁。按“参数”键依次查看。

电阻规校准

由于电阻规本身特性使然，电阻规首次使用或使用较长一段时间后测量值不准，需要校准电阻规的零点和满度。校准前开机预热10分钟，校准必须按先零点后满度的顺序进行，不能只校准一个点。为了保证测量精度，零点校准时系统真空度应高于0.1Pa。

建议：在氮气中进行零点和满度校准。

零点校准

例如，一台配备两路电阻规和一路电离规的ZDF-5210P-3型真空计需要校准电阻规2。真空计已经预热运行，规管2安装处的真空度已经抽至0.1Pa以上。

第一步：长按“确认/校准”键约5秒钟，真空计进入校准模式。此时显示屏上只显示通道位号和“校准”。通道1（即电阻规1）的“校准”闪烁，表示电阻规1被选中。如下图

第二步：按“＞”键，通道2的“校准”闪烁，选中电阻规2。如下图

第三步：按“确认/校准”键，真空计会根据电阻规2测得的真空度自动判断，进入零点校准状态。通道2显示电阻规2测得的真空度，第一位数字闪烁。按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键更改闪烁位的数值，逐位修改。将显示值改为“1.0E-1”。如下图

第四步：按“确认/校准”键完成零点校准。真空计返回测量模式。

若系统真空度达不到0.1Pa，也可以按上述方法校准。

例如：已知系统真空度为8.0x10-1Pa。长按“确认/校准”键约5秒钟，进入校准模式。选中电阻规2，将显示值改为“8.0E-1”，按“确认/校准”键，真空计完成零点校准并返回测量模式。此时真空度显示为“8.0E-1”，或接近的值。

满度校准

零点校准完成后，对真空系统放气至大气压，等待10分钟使规管达到热平衡。和零点校准一样的方法进入满度校准模式。满度校准时显示屏直接显示 “1.0E05”，按“确认/校准”键，完成满度校准。

电离规的控制

右显示屏的右下角区域会显示电离规的工作状态，处于自动或手动模式、是否已开启、有无外部控制等信息。

键盘的右边三个矩形按键专门用来操控电离规。

按“自动”键，电离规的控制模式会在自动和手动模式之间切换。在合适条件下按“除气”键对电离规进行除气。“电离”键用来开启或关闭电离规。

正确接线后打开电源开关，真空计的电阻单元进入测量状态。电离单元默认为自动模式，会根据工况自动开启和关闭，用户也可通过按键或外控端口来手动开启和关闭电离规。

开启电离规

■ 自动开启：在自动模式，当电阻单元测得的真空度高于10Pa，自动开启电离规。

■ 手动开启：在手动模式，按“电离”键可开启电离规。

关闭电离规

■ 电离单元测得真空度低于20Pa时，出于对规管的保护会自行关闭。

■ 自动模式下，当复合单元电阻规测得的真空度低于50Pa，自动关闭电离规。

■ 在自动模式下按“电离”键可关闭电离规，并切换成手动模式。

■ 外部控制关闭：后面板的外控端子短接，可关闭电离规，此时电离或复合单元显示屏右下角会显示“外控”两字。 外接端子断开后，真空计回到自动模式，不显示“外控”两字。

除气

除气也叫去气，能去除吸附灯丝上的气体和附着物，提高测量精度。真空计采用焦耳除气法，除气时会点亮栅极加热规管。除气时真空度应高于1.0x10-3Pa，否则除气无明显效果。

在测量模式，按“除气”键，开始除气。电离或复合单元显示屏显示“除气”两字和剩余时间，如：“02-18”表示剩余时间为2分18秒。倒计时结束，真空计自动退出除气模式。按“电离”键可提前结束除气。

控制输出

真空计通过内部继电器触点的通断来控制真空泵或真空阀门的开关，从而把真空系统的真空度控制在一定范围之内。

继电器可自由分组，任意指定某个继电器由不同测量通道控制。

继电器输出形式为常开，即继电器不动作（还原）时两个触点分开，继电器动作时触点闭合。

设定方法

继电器设定的操作方法见前面“通用参数设置”章节。

设定值上限真空度必须高于下限，否则该组设定值无效。

出厂时所有继电器均不启用，上下限默认为1.0E-5。

定点控制

设定值的上限和下限相等时，该组控制方式为点控。当真空度高于设定值，继电器动作，继电器位号会在相应的测试通道中显示。

例：继电器2由测量通道1控制，设定值2的上下限均为1.0E 2，当真空度达到9.9E 1时，继电器J2动作。当真空度回到1.1E 2时，继电器J2还原。测量通道1显示屏如下图所示

区域控制

设定值的上限和下限不相等时，该组控制方式为区域控制。当真空度高于设定值上限，继电器动作。当真空度下降到上下限之间时，继电器继续保持动作状态。当真空度低于下限，继电器还原。

例：设定2的上限为5.0E 1，下限为1.0E 2。下图为控制输出的变化情况：

模拟输出

模拟输出（变送输出）功能是将真空度转换成模拟信号，传输给PLC、记录仪或控制系统。输出的模拟信号类型为0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA等，具体类型在订货时指定。

真空度和电压（0 ~ 10V）的对应关系：

P = 10(U-5)

P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

真空度和电压（0 ~ 5V）的对应关系：

P = 10(2*(U-2.5))

P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

真空度和电流（4 ~ 20mA）的对应关系：

P = 10((A-12) / 1.6)

P：真空度（Pa），A：输出电流（mA）

串行通讯

真空计支持RS-232和RS-485两种方式，两种方式共用一个接口但不共存。出厂默认的通讯参数如下：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 |
| 起始位 | 1 |
| 数据位数 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验 | 无 |

设置通讯参数

在测量模式，长按“参数”键约5秒，进入设置模式，依次设置通讯地址、波特率、停止位和校验方式。操作方法祥见前面“通用参数设置”章节。

通讯协议

串口通讯采用Modbus-RTU通讯协议。

Modbus-RTU的消息帧格式如下：

| 地址 | 功能代码 | 数据域 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N*8位 | 16位 |

地址：真空计的通讯地址，1~99。

功能代码：	04H，读真空度。

03H，读控制输出设定值和分组。

06H，写单个控制输出设定值和分组。

10H，写多个控制输出设定值和分组。

数据域：在主机请求命令中包含寄存器地址和数据长度；在真空计返回帧中包含功能代码、数据长度和数据。

CRC校验：CRC-16校验数值。

命令格式

ZDF-5210P系列真空计支持Modbus-RTU协议中03H、04H、06H 和10H这四种功能代码（命令），完成读取真空度数据和设置设定点等功能。

- 读真空度。上位机用功能代码04H发送读真空度的请求命令，格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 04H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 04H |
| 字节数 | 1字节 | 读取真空度数据的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

- 读控制输出设定值和分组。上位机用功能代码03H发送请求命令，格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H |
| 字节数 | 1字节 | 读取设定值的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

- 写控制输出设定值和分组。

⑴ 写单个寄存器用功能代码06H，主机请求命令格式如下

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 06H |
| 寄存器地址 | 2字节 | 不能超出寄存器列表的范围 |
| 写入数据 | 2字节 | 设定点或分组的数值 |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

写操作成功后真空计原样返回请求命令的内容。

⑵ 写多个连续寄存器用功能代码10H，主机请求格式如下

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 10H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| 字节数 | 1字节 | 写入数据的字节数 |
| 写入数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 10H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 内容同请求 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

寄存器地址及功能代码

寄存器表格中的地址是真空计内部实际地址，从0开始，10进制表示。数据以字（WORD）为单位，一个字为两个字节。用户自己编程进行读写操作，可以直接用表格中的地址。部分组态软件的寄存器地址从01开始，用户在使用组态软件访问真空计时地址应相应加1。

不同数据区域的读或写需要用不同的功能代码，请仔细阅读本章节。

1、真空度数据区。用功能代码04H读取。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 独立电阻规真空度 | 16位整形 | 表示方法1，十六进制科学记数法表示真空度。 |
| 01 | 保留 |  |  |
| 02 | 复合单元电阻规真空度 |  |  |
| 03 | 电离规真空度 |  |  |
| 04 | 独立电阻规真空度 | 16位整形 | 表示方法2，十进制科学记数法表示真空度。 |
| 05 | 保留 |  |  |
| 06 | 复合单元电阻规真空度 |  |  |
| 07 | 电离规真空度 |  |  |
| 08 | 独立电阻规真空度 | 32位浮点型 | 表示方法3，浮点数直接显示真空度。 |
| 10 | 保留 |  |  |
| 12 | 复合单元电阻规真空度 |  |  |
| 14 | 电离规真空度 |  |  |

表示方法1：十六进制科学记数法表示真空度。

高8位表示指数，若指数为负则以补码表示，比如FF等于-1。

低8为表示尾数，忽略小数点，比如0A表示1.0。

例如：电阻规1、2的真空度分别为1.0E-1和6.1E 2。上位机软件以十六进制显示，读取的结果：0xFF0A 和0x023D。

表示方法2：十进制科学记数法表示真空度。

千位和百位表示尾数，忽略小数点，十位和个位表示指数。十位是符号位，1表示指数为负数， 0表示指数为正数。

例如：电阻规1、2的真空度分别为1.0E-1和6.1E 2。上位机软件以十进制显示，读取的结果：1011和6102。

表示方法3：单精度（32位）浮点数表示真空度。

例如：电阻规1、2的真空度分别为1.0E-1和6.1E 2。上位机以单精度浮点型显示，字节顺序设置为“34-12”，读取的结果：0.1和610.0。

2、继电器分组。读操作的功能代码为03H，写操作的功能代码为06H和10H。

继电器分组指示该继电器由哪个测量通道控制。分组为0表示该继电器不启用，等于1、2或3表示由测量通道1、测量通道2或测量通道3控制。每个继电器分组由8位无符号数表示，所以每个地址的数据表示两个继电器的分组。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 继电器1、2分组 | 16位整形 | 高8位对应继电器1； 低8位对应继电器2 |
| 01 | 继电器3、4分组 | 16位整形 | 高8位对应继电器3； 低8位对应继电器4 |
| 02 |  |  | 预留 |
| 03 |  |  | 预留 |

3、继电器设定值、规管状态和继电器状态数据区。读操作的功能代码为03H。写操作的功能代码为06H和10H。写单个寄存器用06H，写连续多个寄存器用10H。对20以后的地址进行写操作无效。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 继电器1上限 | 16位整形 | 表示方法1，十六进制科学计数法表示真空度。 该区域可读写。 |
| 05 | 继电器1下限 | 16位整形 |  |
| 06 | 继电器2上限 | 16位整形 |  |
| 07 | 继电器2下限 | 16位整形 |  |
| 08 | 继电器3上限 | 16位整形 |  |
| 09 | 继电器3下限 | 16位整形 |  |
| 10 | 继电器4上限 | 16位整形 |  |
| 11 | 继电器4下限 | 16位整形 |  |
| 12 |  |  | 预留 |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 | 继电器1上限 | 32位浮点型 | 表示方法3，单精度浮点数表示真空度。 该区域只读。 |
| 22 | 继电器1下限 | 32位浮点型 |  |
| 24 | 继电器2上限 | 32位浮点型 |  |
| 26 | 继电器2下限 | 32位浮点型 |  |
| 28 | 继电器3上限 | 32位浮点型 |  |
| 30 | 继电器3下限 | 32位浮点型 |  |
| 32 | 继电器4上限 | 32位浮点型 |  |
| 34 | 继电器4下限 | 32位浮点型 |  |
| 36 |  |  | 预留 |
| 38 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |

表示方法1：十六进制科学记数法表示真空度。

高8位表示指数，若指数为负则以补码表示，比如0xFF等于十进制的-1。

低8为表示尾数，忽略小数点，比如0x5A等于十进制的9.0。

写操作举例：用户通过串口通讯的方式来设置继电器1，上限和下限分别为9.0E-1和3.0E 2。

真空度9.0E-1用表示方法1转换成十六进制为0xFF5A 。

真空度3.0E 2用表示方法1转换成十六进制为0x021E 。

寄存器起始地址为0x0004，数据量2个字（4个字节）。

那么写操作的命令（十六进制）：

01 10 00 04 00 02 04 FF 5A 02 1E 63 33 。

写操作成功，真空计返回：

01 10 00 04 00 02 00 09 。

读操作举例：已经设置继电器1上限和下限分别为9.0E-1和3.0E 2。上位机软件以十六进制显示，用功能代码03H从地址04开始读2个字（4个字节）。读取的结果：0xFF5A和0x021E 。

表示方法3：单精度浮点数表示继电器设定值。

例如：接上例，上位机以浮点型显示，从地址20开始读4个字，字节顺序设置为“34-12”，读取结果：0.9 和300.0 。

浮点数字节顺序在不同的操作系统和组态软件上可能会不一样，若按“34-12”显示不正确，请尝试其他的字节顺序。

下表是规管状态和继电器状态对应的寄存器地址。

| 地址 | 类型 | 参数 | 状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 |
| 52 | 16位整形 | 高8位：电阻规1 | 正常 | 异常 |
|  |  | 低8位：电阻规2 | 正常 | 异常 |
| 53 | 16位整形 | 高8位：电阻规3 | 正常 | 异常 |
|  |  | 低8位：栅极电压 | 正常 | 异常 |
| 54 | 16位整形 | 高8位：收集极 | 正常 | 异常 |
|  |  | 低8位：电离规正常工作 | 否 | 是 |
| 55 | 16位整形 | 高8位：电离灯丝 | 正常 | 异常 |
|  |  | 低8位：外控 | 断开 | 闭合 |
| 56~59 | 16位整形 | 预留 |  |  |
| 60 | 16位整形 | 高8位：继电器1 | 断开 | 闭合 |
|  |  | 低8位：继电器2 | 断开 | 闭合 |
| 61 | 16位整形 | 高8位：继电器3 | 断开 | 闭合 |
|  |  | 低8位：继电器4 | 断开 | 闭合 |
| 62~67 | 16位整形 | 预留 |  |  |
| 68 | 16位二进制 | 详见下表1 |  |  |
| 69 | 16位二进制 | 详见下表2 |  |  |

表1：地址68按位对应参数，状态参照地址52~55。

| D15-D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留 | 外控 | 电离灯丝 | 电离规正常工作 | 收集极 | 栅极电压 | 电阻规3 | 电阻规2 | 电阻规1 |

表2：地址69按位对应参数，状态参照地址60~61。

| D15-D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预留 | 继电器4 | 继电器3 | 继电器2 | 继电器1 |

规格

包装内容

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 复合真空计 | 1 |  |
| 电源线 | 1 | 三芯电源线，标配1.5米 |
| 电阻规线缆 | 1/2 | 八脚电子管插座—四芯航空插头（GX16） |
| 电离规线缆 | 1 | 八脚电子管插座—三芯航空插头（GX20） |
| 收集极线缆 | 1 | BNC插头—鳄鱼夹 |
| 电阻规管 |  | ZJ-52T，选配 |
| 电离规管 |  | ZJ-10，选配 |
| 串口通讯线 |  | 选配 |
| 说明书 | 1 | 本书 |
| 合格证 | 1 |  |

（长度超过5米的线缆需收取一定的材料费和加工费）

尺寸

外形

开孔

选型表

真空计

| 型号 | ZDF-5210P | □ | □ | 240*88面板复合真空计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量通道 |  | -2 |  | 1路电阻规+1路电离规 |
|  |  | -3 |  | 2路电阻规+1路电离规 |
| 附加功能 |  |  | /A4 | 4路继电器 |
|  |  |  | /C2 | RS-232接口 |
|  |  |  | /C3 | RS-485接口 |
|  |  |  | /TA | 0-10V输出 |
|  |  |  | /TB | 0-5V输出 |
|  |  |  | /TC | 4~20mA输出 |

真空规管

| 电阻规 | ZJ-52T/G15.5 | 电阻规ZJ-52T，外径15.5玻璃直管 |
| --- | --- | --- |
|  | ZJ-52T/M15.5 | 电阻规ZJ-52T，外径15.5金属直管 |
|  | ZJ-52T/KF16 | 电阻规ZJ-52T，KF16快卸法兰 |
|  | ZJ-52T/KF25 | 电阻规ZJ-52T，KF25快卸法兰 |
|  | ZJ-52T/CF16 | 电阻规ZJ-52T，CF16高真空法兰 |
| 电离规 | ZJ-10/G15.5 | 电离规ZJ-10，外径15.5玻璃直管 |
|  | ZJ-10/KF16 | 电离规ZJ-10，KF16快卸法兰 |
|  | ZJ-10/KF25 | 电离规ZJ-10，KF25快卸法兰 |
|  | ZJ-10/KF40 | 电离规ZJ-10，KF40快卸法兰 |
|  | ZJ-10/CF35 | 电离规ZJ-10，CF35高真空法兰，裸规 |

规管线缆

| 电阻规电缆 | CT1-02 | 电阻规线缆2米 |
| --- | --- | --- |
|  | CT1-03 | 电阻规线缆3米 |
|  | CT1-05 | 电阻规线缆5米 |
|  | CT1-10 | 电阻规线缆10米 |
|  | CT1-15 | 电阻规线缆15米 |
|  | CT1-20 | 电阻规线缆20米 |
|  | CT1-25 | 电阻规线缆25米 |
|  | CT1-30 | 电阻规线缆30米 |
|  | CT1-35 | 电阻规线缆35米 |
|  | CT1-40 | 电阻规线缆40米 |
|  | CT1-45 | 电阻规线缆45米 |
|  | CT1-50 | 电阻规线缆50米 |
| 电离规电缆 | CT3-02 | ZJ-10电离规线缆2米 |
|  | CT3-03 | ZJ-10电离规线缆3米 |
|  | CT3-05 | ZJ-10电离规线缆5米 |
|  | CT3-10 | ZJ-10电离规线缆10米 |
|  | CT3-15 | ZJ-10电离规线缆15米 |
|  | CT3-20 | ZJ-10电离规线缆20米 |
|  | CT3-25 | ZJ-10电离规线缆25米 |
|  | CT3-30 | ZJ-10电离规线缆30米 |
|  | CT3-35 | ZJ-10电离规线缆35米 |
|  | CT3-40 | ZJ-10电离规线缆40米 |
|  | CT3-45 | ZJ-10电离规线缆45米 |
|  | CT3-50 | ZJ-10电离规线缆50米 |
| 收集极电缆 | CC2-02 | 收集极线缆2米 |
|  | CC2-03 | 收集极线缆3米 |
|  | CC2-05 | 收集极线缆5米 |
|  | CC2-10 | 收集极线缆10米 |
|  | CC2-15 | 收集极线缆15米 |
|  | CC2-20 | 收集极线缆20米 |
|  | CC2-25 | 收集极线缆25米 |
|  | CC2-30 | 收集极线缆30米 |
|  | CC2-35 | 收集极线缆35米 |
|  | CC2-40 | 收集极线缆40米 |
|  | CC2-45 | 收集极线缆45米 |
|  | CC2-50 | 收集极线缆50米 |

www.pangu.com.cn

杭州盘古自动化系统有限公司 Hangzhou Pangu Automation System Co., Ltd. 版权所有