电阻真空计

ZDZ-52M

使用说明书

感谢你购买ZDZ-52M系列电阻真空计，

使用前请详细阅读本说明书。

目录

概述	1

技术参数	1

真空计简介	2

前面板	2

显示	2

按键	2

后面板	3

接线方式	3

功能与操作	4

真空度的表述	4

通用参数设置	4

通讯参数设置	4

继电器设置	5

定点控制	6

查看参数	6

电阻规校准	6

零点校准	6

满度校准	6

模拟输出	7

串行通讯	7

设置参数	7

通讯协议	7

命令格式	8

寄存器地址及功能代码	9

规格	11

包装内容	11

尺寸及开孔	11

选型表	12

真空计	12

规管	12

电缆	12

概述

ZDZ-52M电阻真空计可接一路电阻规，控制最多两路继电器触点输出，还具有模拟量输出、串口通讯等功能。适用于中、低真空的测量和控制。

电阻规测量采用定温测量法，精度高、响应快。采用全数字化校准方法，无需工具即可完成电阻规的校准。

技术参数

供电电源：24VDC ± 10%

额定功率：1.5W

使用环境：-10 ~ 40℃，湿度小于 85%

控制输出形式：继电器触点输出，常开

继电器负载：3A/220Vac，无感负载

继电器路数：2路，共用一个公共端

模拟输出形式：0~10V，0~5V，4~20mA可选

串行通讯：RS-485，Modbus-RTU协议

（注：模拟输出和通讯功能不可同时选配）

显示：4位数码管，科学记数法显示

刷新时间：0.5秒

外形尺寸：48*48*89mm

仪器重量：小于 0.1Kg。

配用规管：ZJ-52T 电阻规

测量范围和精度

2.5x10 3 ~ 5.0x10 -1 Pa，示值的 30%

5.0x10 -1 ~ 1.0x10 -1 Pa，可测

1.0x10 5 ~ 2.5x10 3 Pa，可测

有效控制范围：2.5x10 3 ~ 5.0x10 -1 Pa

真空计简介

前面板

显示

显示部分包括数码显示窗和继电器指示灯。显示窗口由4个数码管组成，以科学记数法显示真空度。当规管异常时窗口显示“————”。

显示窗口下方圆形指示灯显示继电器控制输出状态。当继电器动作或设置控制值时会点亮，指示当前状态。详见“继电器设置”。

按键

按键下方的文字和图标表示按键的常用功能，部分按键在不同运行状态有额外的功能。

部分功能需要长按才能触发，在操作时应按下按键并保持约5秒时间，等显示内容发生变化后松开按键。需要长按来触发功能的，后续章节将会明确指出。

为避免误操作，真空计处于测量状态时按键响应有一定的延时，按下按键应当保持约 0.3 秒后再松开。若按下时间过短，按键可能不起作用。

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 1、设置系统参数和控制输出设定值，在测量状态长按该键进入。 2、查看参数。 |
|  | 设置参数或校准电阻规时，闪烁位右移。 |
|  | 设置参数或校准电阻规时，修改闪烁位的数值。 |
|  | 长按该键进入电阻规校准模式。真空度高于10Pa进入零点校准，低于103Pa进入满度校准。 |

注：设置参数或校准电阻规时，按键空闲60秒后真空计返回测量模式，正在修改的参数不被保存。

后面板

接线方式

图一：带模拟输出附加功能接线方式

图二：带RS-485通讯附加功能接线方式

接线方法如上，图一和图二所示，模拟输出和RS-485通讯共用接线端子，但两种附加功能不可同时选配。

功能与操作

真空度的表述

真空度显示采用科学计数法表示，单位为Pa。例如：真空度0.5（Pa），科学记数法书写格式为5.0x10-1（Pa），真空计显示为5.0-1（Pa）。

真空度大小比较用“高于”、“低于”表示，真空度A 高于真空度B 在数值上A 小于 B。如：真空度1.0E 1 高于真空度 2.0E 1 。

通用参数设置

真空计的通用参数包括串口通讯参数和继电器设定参数。设置时在数码管上有相应的字符或指示灯提示，如下图所示。

第一位数码管显示的字母A:地址；b:波特率；S:停止位；P:校验方式。

真空计配备了串口通讯功能的，进入设置模式后，先设置串口通讯参数，依次为：通讯地址、波特率、停止位和校验方式。

若真空计无串口通讯功能，直接进入继电器控制功能的设置。也无继电器控制功能的，无需设置相关参数。

通讯参数设置

以配备了串口通讯和2个继电器的真空计为例。长按“PARA”键约5秒，第一项为通讯地址，窗口显示如下图。出厂默认地址为01，“1”闪烁显示，按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键修改闪烁位的数值。地址最大为99。

再按“PARA”键，设置波特率。可选波特率： 4800、9600、19200。

再按“PARA”键，设置停止位。1位或2位。

再按“PARA”键，设置校验方式。0表示无校验，1表示奇校验，2表示偶校验。

通讯参数的设置方法如下图所示。

继电器设置

设置完通讯参数后再按“PARA”键，进入继电器的设置。对于没有串口通讯功能的真空计，直接设置继电器。

真空计通过内部继电器触点的通断来控制真空泵或真空阀门的开关，从而把真空系统的真空度控制在一定范围之内。

继电器输出形式为常开，不动作（还原）时两个触点断开，动作时触点闭合。继电器采用定点控制方式。

进入继电器的设置，指示灯J1○点亮，数码管默认显示如下图：

第一位数字闪烁显示，按“∧”键，该位的数值在 0 ~ 9 范围内变化。按“＞”键闪烁的位置右移，可逐位修改闪烁位的值。再按“PARA”键，显示 J2 的设定值，指示灯 J2○点亮，同样的方法修改 J2 设定值。再按“PARA”键，真空计返回测量模式，设定完成。

定点控制

当真空度高于设定值，继电器动作，指示灯点亮。真空度低于设定值后继电器还原，指示灯熄灭。

例：设定值1为1.0E2，当真空度达到9.9E 1时，继电器J1动作，J1○点亮。当真空度回到1.1E 2时，继电器J1还原，J1○熄灭。

查看参数

在测量模式，按一下“PARA”键（不要长按）即可查看，此时窗口显示不会闪烁。按“PARA”键依次查看。

电阻规校准

由于电阻规本身特性使然，电阻规首次使用或使用一段时间后需要校准。校准前开机预热15分钟，校准应按先零点后满度的顺序进行。校准后的规管和真空计应配对使用。

建议：在氮气或干燥空气中进行校准。

零点校准

为了保证测量精度，零点校准时系统真空度应高于0.1Pa。

长按“ENT/CAL”键约5秒钟，真空计会自动判断并进入零点校准模式。真空计显示当前测得的真空度，第一位闪烁。按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键改变闪烁位的数值，将显示值改为“1.0-1”，按“ENT/CAL”键返回测量模式，即完成零点校准。

若系统真空度达不到0.1Pa，也可以按上述方法校准。

例如：已知系统真空度为5.2x10-1Pa。长按“ENT/CAL”键约5秒钟，进入校准模式。将显示值改为“5.2-1”，按“ENT/CAL”键，真空计完成零点校准并返回测量模式，此时真空度显示为“5.2-1”，或接近的值。

满度校准

零点校准完成后，对真空系统放气至大气压，等待15分钟使规管达到热平衡。长按“ENT/CAL”键约5秒钟，真空计会自动判断并进入满度校准模式，此时显示窗直接显示为“1.0E5”，按“ENT/CAL”键，真空计返回测量模式完成满度校准。

模拟输出

模拟输出（变送输出）功能是将真空度转换成模拟信号，传输给PLC、记录仪或控制系统。输出的模拟信号类型为0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA等，具体类型在订货时指定。

●真空度和电压（0 ~ 10V）的对应关系：

P=10(U-3.5721.286)    P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

●真空度和电压（0 ~ 5V）的对应关系：

P=10(U-1.7860.643)   P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

●真空度和电流（4 ~ 20mA）的对应关系：

P=10(A-9.7152.058)   P：真空度（Pa），A：输出电流（mA）

串行通讯

真空计支持RS-485通讯方式。通讯参数如下：

| 参数 | 规格 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 1~99 | 1 |
| 波特率 | 4800，9600，19200 | 9600 |
| 数据位数 | 8（固定） | 8 |
| 停止位 | 1位，2位 | 1 |
| 奇偶校验 | 无，奇校验，偶校验 | 无 |

设置参数

在测量模式，长按“PARA”键约 5 秒，进入设置模式，依次设置通讯地址、波特率、停止位和校验方式。操作方法详见前面“通用参数设置”章节。

通讯协议

串口通讯采用MODBUS-RTU通讯协议，均以十六进制表示。MODBUS-RTU的消息帧格式如下：

| 地址 | 功能代码 | 数据域 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N*8位 | 16位 |

地址：真空计的通讯地址，1~99。

功能代码：	04H，读真空度。

03H，读控制输出设定值和分组。

06H，写单个控制输出设定值和分组。

10H，写多个控制输出设定值和分组。

数据域：在主机请求命令中包含寄存器地址和数据长度；在真空计返回帧中包含功能代码、数据长度和数据。

CRC校验：CRC-16校验数值。

命令格式

ZDZ-52M系列真空机支持Modbus-RTU协议中03H、04H、06H和10H这四种功能代码（命令），完成读取真空度数据和设定点等功能。

1、读真空度。上位机用功能代码 04H 发送读真空度的请求命令，格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 04H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式如下：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 04H |
| 字节数 | 1字节 | 读取真空度数据的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

2、读控制输出设定值和分组。上位机用功能代码 03H发送请求命令 ， 格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式如下：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H |
| 字节数 | 1字节 | 读取设定值的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

3、写控制输出设定值和分组。

⑴写单个寄存器用功能代码06H，主机请求命令格式如下

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 06H |
| 寄存器地址 | 2字节 | 不能超出寄存器列表的范围 |
| 写入数据 | 2字节 | 设定点或分组的数值 |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

写操作成功后真空计原样返回请求命令的内容。

⑵写多个连续寄存器用功能代码10H，主机请求格式如下

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 10H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| 字节数 | 1字节 | 写入数据的字节数 |
| 写入数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 10H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 内容同请求 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

寄存器地址及功能代码

寄存器表格中的地址是真空计内部实际地址，从0开始，10进制表示。数据以字（WORD）为单位，一个字为两个字节。用户自己编程进行读写操作，可以直接用表格中的地址。大多数组态软件（组态王、MCGS等）的寄存器地址从01开始，用户在使用组态软件访问真空计时地址应相应加1。

不同数据区域的读或写需要用不同的功能代码，请仔细阅读本章节。

1、真空度数据区，该区域用功能代码04H读取。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 真空度（表示方法1） | 16位整形 | 十六进制科学记数法表示真空度。 |
| 02 | 真空度（表示方法2） | 16位整形 | 十进制科学记数法表示真空度。 |
| 04 | 真空度1（表示方法3） | 32位浮点型 | 浮点数直接显示真空度。 |

表示方法（1）：十六进制科学记数法表示真空度。

高8位表示指数，若指数为负则以补码表示，比如FF等于-1。

低8为表示尾数，忽略小数点，比如0A表示1.0。

例如：真空计显示的真空度为1.0E-1。上位机软件以十六进制显示，从地址00开始读1个字（2个字节），读取的结果：0xFF0A。

表示方法（2）：十进制科学记数法表示真空度。

千位和百位表示尾数，忽略小数点，十位和个位表示指数。十位为1表示指数为负数，为0表示指数为正数。

例如：真空计显示的真空度为1.0-1。上位机软件以十进制显示，从地址01开始读1个字（2个字节），读取的结果：1011。

表示方法3：单精度（32位）浮点数表示真空度。

例如：真空计显示的真空度为1.0E-1。上位机以单精度浮点型显示，从地址02开始读2个字（4个字节），字节顺序设置为“34-12”，读取的结果：0.1。

2、设定值数据区。读操作的功能代码为03H，写操作的功能代码为06H和10H。写单个寄存器用06H，写连续多个寄存器用10H。对20以后的地址进行写操作无效。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 继电器1 | 16位整形 | 表示方法1，十六进制科学计数法表示真空度。该区域可读写。 |
| 05 | 继电器2 | 16位整形 |  |
| 11 | 继电器1 | 32位浮点型 | 表示方法3，单精度浮点数表示真空度。 该区域只读。 |
| 15 | 继电器2 | 32位浮点型 |  |

表示方法1：十六进制科学记数法表示真空度。

高8位表示指数，若指数为负则以补码表示，比如0xFF等于十进制的-1。

低8为表示尾数，忽略小数点，比如0x5A等于十进制的9.0。

写操作举例：用户想通过串口通讯的方式来设置继电器1和继电器2，设定值分别为9.0E-1和3.0E 2。

真空度9.0E-1用表示方法1转换成十六进制为0xFF5A 。

真空度3.0E 2用表示方法1转换成十六进制为0x021E 。

起始地址为0x0003，数据量2个字（4个字节）。

那么写操作的命令（十六进制）：

01 06 00 03 FF 5A B8 01。

写操作成功，真空计返回：01 06 00 03 FF 5A B8 01   。

读操作举例：已经设置继电器1的设定值为9.0-1。上位机软件以十六进制显示，用功能代码 03H从地址03开始读1个字（2个字节）。读取的结果：0xFF5A 。

表示方法3：单精度浮点数表示继电器设定值。

例如：接上例，上位机以浮点型显示，从地址11开始读2个字，字节顺序设置为“34-12”，读取结果：0.9 。

浮点数字节顺序在不同的操作系统和组态软件上可能会不一样，若“34-12”显示不正确，请尝试其他的字节顺序。

规格

包装内容

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 真空计 | 1 |  |
| 电阻规电缆 | 1 | 选配 |
| 电阻规管 | 1 | ZJ-52T，选配 |
| 安装支架 | 2 | 含2个固定螺钉 |
| 简明使用手册 | 1 |  |
| 合格证 | 1 |  |

尺寸及开孔

单位：mm

选型表

真空计

| 型号 | ZDZ-52M |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附加功能 |  | /A2 | 2路继电器 |
|  |  | /C3 | RS-485接口 |
|  |  | /TA | 0-10V输出 |
|  |  | /TB | 0-5V输出 |
|  |  | /TC | 4-20mA输出 |

*模拟输出和RS-485通讯二选一，不能共存。

规管

| 电阻规 | ZJ-52T/KF16 | 金属壳体、KF16快卸法兰 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZJ-52T/KF25 | 金属壳体、KF25快卸法兰 |  |
|  | ZJ-52T/G15.5 | 玻璃管、15.5mm直插式 |  |
|  | ZJ-52T/M15.5 | 金属壳体、15.5mm直插式 |  |

电缆

| 电阻规电缆 | CT8-01 | 1米，两芯 | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CT8-02 | 2米，两芯 |  |
|  | CT8-03 | 3米，两芯 |  |
|  | CT8-05 | 5米，两芯 |  |
|  | CT8-10 | 10米，两芯 |  |
|  | CT8-15 | 15米，两芯 |  |
|  | CT8-20 | 20米，两芯 |  |
|  | CT8-25 | 25米，两芯 |  |
|  | CT8-30 | 30米，两芯 |  |
|  | CT8-35 | 35米，两芯 |  |
|  | CT8-40 | 40米，两芯 |  |
|  | CT8-45 | 45米，两芯 |  |
|  | CT8-50 | 50米，两芯 |  |

www.pangu.com.cn

杭州盘古自动化系统有限公司 Hangzhou Pangu Automation System Co., Ltd. 版权所有