压阻真空计

ZDY-1D

使用说明书

感谢你购买ZDY-1D系列压阻真空计，

使用前请详细阅读本说明书。

目录

概述	1

技术参数	1

真空计简介	2

前面板	2

显示	2

按键	2

后面板	3

接地端子	3

串口	3

继电器输出端子	4

模拟输出端子	4

接线方法	4

功能与操作	5

切换显示通道	5

零点校准	5

控制输出	5

设定方法	5

查看设定值	5

定点控制	6

区域控制	6

模拟输出	7

串行通讯	7

设置参数	7

通讯协议	7

命令格式	8

寄存器地址及功能代码	9

规格	11

包装内容	11

尺寸及安装	11

外形尺寸	11

开孔尺寸	11

安装方法	12

选型表	12

真空计	12

规管电缆	12

概述

ZDY-1D压阻真空计可接两路压阻规，控制最多四路继电器触点输出，还具有模拟量输出、串口通讯等功能。适用于中、低真空的测量和控制。

压阻规采用压阻式绝压传感器，测量原理可概括为：压力→形变→阻抗变化→电压变化。传感器的敏感元件由不锈钢膜片隔开，与真空环境的气体不直接接触，因此测量性能与气体成份无关。相较于电阻规、热偶规，无需考虑水蒸气、氧气、轻微腐蚀性气体对规管的伤害，适合用于复杂气体成分的真空环境。

整机采用全铝合金机壳，坚固可靠，电磁屏蔽性能好，能在恶劣的工业环境中使用。

技术参数

供电电源：220VAC/50Hz

额定功率：10W

保险丝：3.15A，慢熔断

使用环境：-10 ~ 40℃，湿度小于85%

控制输出形式：继电器触点输出，常开

继电器负载：3A/220VAC，无感负载

仪器重量：约0.7Kg。

配用规管：PT10A5F3型压阻规

测量范围：

100 ~ 100kPa；

200 ~ 200kPa

测量精度：0.5%(FS)

有效控制范围：同测量范围

真空计简介

前面板

显示

显示部分包括通道指示灯、数码显示窗和继电器指示灯。显示窗口由5个数码管组成，当测量值小于100000时以自然数显示，当测量值大于100000时以科学记数法显示，例如105000显示为“1.05E5”。当规管异常时窗口显示“—————”。左边的圆形指示灯指示当前显示的通道。

显示窗口下方三角形指示灯显示继电器控制输出状态。△、▽分别表示上限和下限，当继电器动作或设置控制值上下限时会点亮，指示当前状态。详见“控制输出”。

按键

按键上印的文字和图标表示按键的常用功能，部分按键在不同运行状态有额外的功能。

部分功能需要长按才能触发，在操作时应按下按键并保持约5秒时间，等显示内容发生变化后松开按键。需要长按来触发功能的，后续章节将会明确指出。

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 1、设置继电器设定值，在测量状态长按该键进入。 2、查看继电器设定值。 3、设置串口参数时，保存并返回。 |
|  | 1、设置参数或校准压阻规时，闪烁位右移。 2、设置串口参数，在测量状态长按该键进入。 |
|  | 1、设置参数或校准压阻规时，修改闪烁位的数值。 2、切换显示通道（第一路→第二路→循环显示）。 |
|  | 长按该键进入压阻规零点校准模式。 |

注：设置参数或校准压阻规时，按键空闲60秒后真空计返回测量模式，正在修改的参数不被保存。

后面板

接地端子

为了使用安全，在接通电源前请确保接地端子已与地线可靠连接。

串口

串口为DB9母头，支持RS-232和RS-485两种方式。RS-232和RS-485共用一个端口，不能共存，使用前请务必确认真空计的串口功能，以免误接导致系统故障。端子的排列和功能见下图：

继电器输出端子

继电器输出端子排列和功能见右图：

从左至右分别为继电器1、继电器2、

继电器3、继电器4。继电器1、2由

规管1控制，继电器3、4由规管2控

制。

继电器的输出形式为常开。

模拟输出端子

模拟输出是将真空度变送为电信号的功能。

1+和1-为第一路，2+和2-为第二路。

模拟输出有0~10V、0~5V、4~20mA等多

种输出类型，接线前请确认信号类型，以免误

接导致系统故障。

接线方法

继电器输出端子和模拟输出端子采用弹簧式端子，接线快速方便。如下图所示，接线时用一字螺丝刀按下压块，把导线插入上方的圆孔，松开螺丝刀，接线完成。

功能与操作

切换显示通道

数码显示窗左边指示灯指示显示的通道，真空计上电后显示通道1，指示灯1点亮。按“∧”键可切换通道2，指示灯2点亮。再按“∧”键

切换为循环显示，两个通道的指示灯同时亮起。再按“∧”键切换通道 1。

零点校准

规管工作较长一段时间或首次使用时，可能存在零点不准导致测量偏差的现象，此时需要校准零点。

为了保证测量精度，零点校准时系统真空度应高于0.1Pa。

两通道的真空计，按“∧”键选中需要校准的通道，对应的指示灯点亮。长按“调整”键约5秒钟，真空计会进入零点校准模式。真空计显示当前测得的真空度，第一位闪烁。按“＞”键移动闪烁位，按“∧”键改变闪烁位的数值，将显示值改为“00000”，按“调整”键完成校准并返回测量模式。

若系统真空度达不到0.1Pa，也可以按上述方法校准。

例如：已知系统真空度为50Pa。长按“调整”键约5秒钟，进入校准模式。将显示值改为“00050”，按“调整”键，真空计完成零点校准并返回测量模式，此时真空度显示为50Pa，或接近的值。

控制输出

真空计通过内部继电器触点的通断来控制真空泵或真空阀门的开关，从而把真空系统的真空度控制在一定范围之内。

继电器1、2由规管1控制，继电器3、4则由规管2控制。继电器输出形式为常开，不动作（还原）时两个触点断开，动作时触点闭合。

设定方法

当真空计处于测量模式时，长按“设定”键约5秒进入控制输出的设定模式。此时窗口显示J1的设定值上限，指示灯J1△点亮。第一位数字闪烁显示，按“∧”键，该位的数值在0 ~ 9范围内变化。按“＞”键闪烁的位置右移，可逐位修改闪烁位的值。再按“设定”键，显示J1的设定值下限，指示灯J1▽点亮，同样的方法修改J1下限值。再按“设定”键，显示J2的上限，依次修改各个继电器的上下限。修改J4下限后，再按“设定”键，真空计返回测量模式，设定完成。

出厂时所有继电器设定值上下限均为0，继电器不会动作。如不需要某个继电器的控制输出，只需把设定值的上下限改为出厂值。若设定不正确，比如上限真空度低于下限，该组设定值无效。

查看设定值

在测量模式，按“设定”键即可查看设定值，继续按“设定”键，按J1上限、J1下限、J2上限、J2下限的顺序依次查看，对应的指示灯会点亮。

查看时显示的数值不会闪烁。

定点控制

设定值的上限和下限相等时，该组控制方式为定点控制。当真空度高于设定值，继电器动作，上限指示灯点亮。真空度低于设定值后继电器还原，指示灯熄灭。

例：设定值2的上下限均为5000Pa，当真空度高于5000Pa时，继电器J2动作，J2△点亮。当真空度回到5000pa时，继电器J2还原，J2△熄灭。

区域控制

设定值的上限和下限不相等时，该组控制方式为区域控制。当真空度高于设定值上限，继电器动作，上下限指示灯均点亮。当真空度下降到上下限之间时，继电器继续保持动作状态，上限指示灯熄灭，下限指示灯保持点亮。当真空度下降到下限以下，继电器还原，下限指示灯也熄灭。

例：继电器J2的上限为1000Pa，下限为5000Pa。下图为控制输出的变化情况：

模拟输出

模拟输出（变送输出）功能是将真空度转换成模拟信号，传输给PLC、记录仪或控制系统。输出的模拟信号类型为0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA等，具体类型在订货时指定。

●真空度和电压（0 ~ 10V）的对应关系：

P=10000010*U    P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

●真空度和电压（0 ~ 5V）的对应关系：

P=1000005*U   P：真空度（Pa），U：输出电压（V）

●真空度和电流（4 ~ 20mA）的对应关系：

P=10000016*(A-4)  P：真空度（Pa），A：输出电流（mA）

串行通讯

真空计支持RS-232和RS-485两种方式，两种方式共用一个接口但不能共存。通讯参数如下：

| 参数 | 规格 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 1~99 | 1 |
| 波特率 | 2400，4800，9600，19200，38400，57600 | 9600 |
| 数据位数 | 8（固定） | 8 |
| 停止位 | 1位，2位 | 1 |
| 奇偶校验 | 无，奇校验，偶校验 | 无 |

设置参数

在测量模式，长按“＞”键约5秒，显示通讯地址。此时，十位数闪烁显示，按“∧”键，该位的数值在0 ~ 9范围内变化。按“＞”键切换闪烁的位置，可逐位修改闪烁位的值。修改完成后，按“设定”键继而修改波特率，按“∧”键循环切换不同的波特率。选定适用的波特率后再按“设定”键，接着设置停止位，按“∧”键选择“01”表示1位或“02”表示2位。再按“设定”键，最后设置校验位，“0”表示无校验，“1”表示奇校验，“2”表示偶校验。再按“设定”键完成参数设置，返回测量模式。

通讯协议

串口通讯采用MODBUS-RTU通讯协议，均以十六进制表示。MODBUS-RTU的消息帧格式如下：

| 地址 | 功能代码 | 数据域 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8位 | 8位 | N*8位 | 16位 |

地址：真空计的通讯地址，1~99。

功能代码：	04H，读真空度。

03H，读控制输出设定值。

06H，写控制输出设定值。

10H，写多个控制输出设定值和分组。

数据域：在主机请求命令中包含寄存器地址和数据长度；在真空计返回帧中包含功能代码、数据长度和数据。

CRC校验：CRC-16校验数值。

命令格式

ZDY-1D系列真空机支持Modbus-RTU协议中03H、04H、06H和10H这四种功能代码（命令），完成读取真空度数据和设定点等功能。

1、读真空度。上位机用功能代码 04H 发送读真空度的请求命令，格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 04H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式如下：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 04H |
| 字节数 | 1字节 | 读取真空度数据的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

2、读控制输出设定值和分组。上位机用功能代码 03H发送请求命令 ， 格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式如下：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 03H |
| 字节数 | 1字节 | 读取设定值的字节数 |
| 真空度数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

3、写控制输出设定值和分组。

⑴写单个寄存器用功能代码06H，主机请求命令格式如下

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 06H |
| 寄存器地址 | 2字节 | 不能超出寄存器列表的范围 |
| 写入数据 | 2字节 | 设定点或分组的数值 |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

写操作成功后真空计原样返回请求命令的内容。

⑵写多个连续寄存器用功能代码10H，主机请求格式如下

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 10H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 按实际需求，不能超出寄存器列表的范围 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| 字节数 | 1字节 | 写入数据的字节数 |
| 写入数据 | N*2字节 | N=寄存器数量（以字为单位） |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

真空计返回格式：

| 内容 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1字节 | 真空计的通讯地址 |
| 功能代码 | 1字节 | 10H |
| 寄存器起始地址 | 2字节 | 内容同请求 |
| 寄存器数量 | 2字节 |  |
| CRC校验 | 2字节 | 字节顺序先低后高 |

寄存器地址及功能代码

寄存器表格中的地址是真空计内部实际地址，从0开始，10进制表示。数据以字（WORD）为单位，一个字为两个字节。用户自己编程进行读写操作，可以直接用表格中的地址。大多数组态软件（组态王、MCGS等）的寄存器地址从01开始，用户在使用组态软件访问真空计时地址应相应加1。

不同数据区域的读或写需要用不同的功能代码，请仔细阅读本章节。

1、真空度数据区，该区域用功能代码04H读取。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 真空度1 | 单精度浮点型 | 浮点数法表示真空度。 |
| 02 | 真空度2 | 单精度浮点型 |  |

2、设定值数据区。读操作的功能代码为03H，写操作的功能代码为06H。对0EH以后的地址进行写操作无效。

| 地址 | 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 继电器 1、2 分组 | 16位整形 | 高 8 位对应继电器 1； 低 8 位对应继电器 2 |
| 01 | 继电器 3、4 分组 | 16位整形 | 高 8 位对应继电器 1； 低 8 位对应继电器 2 |
| 02 | 继电器1上限 | 单精度浮点型 | 浮点数法表示真空度。 该区域可读写。 |
| 04 | 继电器1下限 | 单精度浮点型 |  |
| 06 | 继电器2上限 | 单精度浮点型 |  |
| 08 | 继电器2下限 | 单精度浮点型 |  |
| 10 | 继电器3上限 | 单精度浮点型 |  |
| 12 | 继电器3下限 | 单精度浮点型 |  |
| 14 | 继电器4上限 | 单精度浮点型 |  |
| 16 | 继电器4下限 | 单精度浮点型 |  |

写操作举例：用户想通过串口通讯的方式来设置继电器1，上限和下限分别为9.0和300.0。

注意：真空计内部地址 =寄存器表格中的地址，地址以字（WORD）为单位。

真空度9.0转换成十六进制（单精度）为0x41100000，高低字节交换后表示为0x00004110 。

真空度300.0转换成十六进制（单精度）为0x43960000，高低字节交换后为0x00004396 。

起始地址为0x0000，数据量4个字（8个字节）。

那么写操作的命令（十六进制）：

01 10 00 02 00 04 08 00 00 41 10 00 00 43 96 30 31 。

写操作成功，真空计返回：01 10 00 02 00 04 60 0A 。

读操作举例：已经设置继电器1上限和下限分别为9和300。上位机软件以浮点数显示，从地址00开始读4个字（8个字节）。读取的结果：9.0和300.0 。

规格

包装内容

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 真空计 | 1 | 全铝外壳 |
| 电源线 | 1 | 三芯电源线，标配2米 |
| 压阻规电缆 | 1、2 | 选配 |
| 串口通讯线 | 1 | 选配 |
| 安装支架 | 2 | 含3个固定螺钉 |
| 说明书 | 1 | 本书 |
| 合格证 | 1 |  |

尺寸及安装

外形尺寸

开孔尺寸

安装方法

选型表

真空计

| 型号 | ZDY- 1D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量通道 |  | 1 | 1路压阻规测量 |  |
|  |  | 2 | 2路压阻规测量 |  |
| 附加功能 |  |  | /A2 | 2路继电器 |
|  |  |  | /A4 | 4路继电器 |
|  |  |  | /C2 | RS-232接口 |
|  |  |  | /C3 | RS-485接口 |
|  |  |  | /TA | 0-10V输出 |
|  |  |  | /TB | 0-5V输出 |
|  |  |  | /TC | 4-20mA输出 |

*模拟输出的路数和测量通道数一致。

规管电缆

| 规管电缆 | CT5-02 | 2米， 外径6mm | 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CT5-03 | 3米， 外径6mm |  |
|  | CT5-05 | 5米， 外径6mm |  |
|  | CT5-10 | 10米，外径6mm |  |
|  | CT5-15 | 15米，外径6mm |  |
|  | CT5-20 | 20米，外径6mm |  |
|  | CT5-25 | 25米，外径6mm |  |
|  | CT5-30 | 30米，外径6mm |  |
|  | CT5-35 | 35米，外径6mm |  |
|  | CT5-40 | 40米，外径6mm |  |
|  | CT5-45 | 45米，外径6mm |  |
|  | CT5-50 | 50米，外径6mm |  |

www.pangu.com.cn

杭州盘古自动化系统有限公司 Hangzhou Pangu Automation System Co., Ltd. 版权所有